- 附件1：采购需求

- （一）电感耦合等离子体质谱仪

主要用于环境样品中元素定性/定量分析、同位素分析、纳米颗粒的成分、浓度、粒径、粒径分布的检测等。主要技术参数如下：

- 能彻底分离中性离子和光子，避免分析腔内样品沉积，无需对提取透镜、碰撞反应池、质量分析器的清洗和维护；

- 可以分析粒径最小未10nm的Au纳米颗粒，并能将10nm，30nm，60nm Au纳米颗粒有效分离，可实现细胞金属或颗粒组成，无需后续繁琐的手动计算；

- 纳米颗粒分析模块可支持同时分析两个元素的纳米颗粒；

- 全基体进样系统可实现样品稀释，稀释倍数大于100倍；

- 质谱范围：1-275amu；

- 脉冲模拟双模式同时型电子倍增器，10个数量级的动态线性范围；

- 检测器瞬时采集速率不低于100,000数据点/秒；

- 实时数据显示和实时报告显示。

- 短期稳定性（RSD）：≤3% ；

- 长期稳定性（RSD）：≤4% ；

- 同位素精度：Ag107/Ag108≤ 0.08%；

- 配置要求：电感耦合等离子体质谱主机 1套，工作站软件（含纳米颗粒分析软件模块）1个，循环冷却水系统 1台，调试溶液2套，多元素内标、标液各2套 ；消耗品备品备件：采样截取锥（含配套小部件）各3套、矩管3套、内标进样废液泵管各5包；电脑打印机 各1套，自动进样器1套，15KVA稳压延时电源（2小时）1台；

- 质保期三年。

- （二）火焰石墨炉一体化原子吸收光谱仪

主要用于环境样品中元素痕量分析。主要技术参数如下：

- 阵列式多象素点固态检测器或2个光电倍增管检测器；

- 波长范围：190－900nm；

- 可通过软件控制灯的选择和自动准直，可自动识别灯名称和设定灯电流推荐值，不少于六灯座；

- 可任选单标进行曲线斜率重校；

- 火焰系统安全保护装置；

- 燃烧器的垂直、水平位置的调节由软件控制自动进行位置最佳化；

- 石墨炉采用横向加热方式；配备摄像装置，以便实时监测石墨炉进样针的位置、样品溶液的干燥、灰化等过程；

- 氘灯/塞曼背景校正技术；

- 配置要求：原子吸收光谱仪主机（含火焰原子化器和塞曼石墨炉原子化器）1套，石墨自动进样器1套、空气压缩机、循环冷却水各1原装编码灯10支、国产灯10支

- 石墨管30根，电脑打印机各1套；

质保期三年。

- （三）热重-红外-气质联用系统

用于研究测试环境样品、高分子聚合物、生物材料、催化材料、涂料化工等样品的目标化合物定性定量分析和分解机理等，在热分解过程中逸出或分解产物的定性、定量分析。主要技术参数如下：

- 热重分析仪

1.1温度范围：室温—1000 ℃；

1.2升温速度：0~200℃/min；

1.3天平类型：电子天平；

1.4样品重量范围：0—1g；

1.5天平灵敏度：0.1 μg；

1.6天平精度：0.01%；

1.7天平重量自漂移：≤ 50ug；

1.8可以与红外、GCMS 联用；

- 红外光谱仪

2.1光谱范围：7800—350cm-1

2.2光谱分辨率：≤0.4cm-1；

2.3信噪比：≥50000：1；

2.4线性度：≤0.07%；

2.5波数精度（波数准度）：≦0.05cm-1

3、气质联用仪：

3.1气相色谱：

3.1.1操作温度范围：室温—450℃；

3.1.2最大升温速率：125℃/min；

3.1.3柱箱降温速率：< 4min（450˚C至50˚C）；

3.1.4进样口操作温度范围:50—400℃；

3.1.5温度稳定性：0.05℃/5℃  ；

3.1.6电子压力精度（EPC）：0.01psi；

3.1.7气路控制模式：压力、流速、线速度；

3.1.8两个进样口；

3.1.9液体自动进样器1套  ；

3.2质谱系统：

3.2.1离子源温度：50-350℃；

3.2.2质量数范围：1.5 –1050amu；

3.2.3灵敏度1 pg OFN (RMS)：1500:1；

3.2.4扫描速度：≥12500amu/秒；

3.2.5最大数据采集速度：≥100 scans/sec；

4、软件

4.1操作界面友好，能精确控制仪器升降温和等温，控制和记录气体流量，可进行失重、失重速率、起始反应温度、自动记录数据等所有控制分析功能，能够导入不同联用仪器的测试数据，配置自动分步TG软件；

4.2 包含进行红外分析所需的所有功能：仪器控制，数据处理和分析，报告模版。

4.3 高级光谱检索软件：使用户可以根据自己的测试领域，搜集标准品，自己建立最实用的谱库，配置不少于3万张的谱库（包含易爆物、纺织化学品、聚合物、汽车涂料、有机溶剂、危险化学品、药物和国标硫化橡胶及生胶等）；

4.4可控制气相色谱仪和质谱仪，并进行数据采集和处理一次进样可同时采集EI全扫描和选择离子扫描的数据，有质谱数据谱库检索功能和质谱定量功能，配置NIST谱库；

4.5电脑：不低于以下配置，i5 CPU，8G 内存，1TB 硬盘，WIN 10 操作系统，23寸宽屏液晶显示器；

4.6打印机：激光打印机  ；

- 其他

5.1含15KWH不间断电源（延时2小时）；

5.2 CTC自动进样器一套，含液体进样器、SPME、顶空模块；

5.3 质保期三年。

- （四）超高效液相串联四级杆飞行时间二级质谱

用于环境样品中微量或痕量有机物的定性和定量分析，主要技术参数如下：

1 液相色谱部分

1.1 含真空在线脱气装置

1.2 耐压范围0-18500 psi或更高

1.3 流速范围0.001 mL/min – 5.0 mL/min或更宽，递增率0.001 mL/min或更低

1.4 流量精度 ≤0.07 %RSD

1.5 自动进样器

1.5.1 进样体积：1~10mL

1.5.2 样品容量： 2 ml样品瓶100位或更多

1.5.3 进样精度：< 0.3% RSD

1.6智能化温控柱箱

1.6.1柱温范围：室温以上5℃ - 80℃或更宽

1.6.2温度稳定性：± 0.10℃，温度准确度：≤± 0.5 °C；

2.在线SPE进样系统，同一厂家或不同厂家生产，若为不同厂家生产，需具有良好的兼容性；

3. 串联质谱检测器

3.1 质量分析器：四极杆串联飞行管质量分析器

3.2 四极杆质量范围m/z：涵盖10-2000 m/z或更宽

3.3 TOF质量范围m/z：涵盖10-40000 m/z或更宽

4.灵敏度：

4.1 ESI源正离子方式：1pg 利血平，柱上，MS/MS模式，S/N >10,000:1（RMS）

4.2 ESI源负离子方式：1pg 氯霉素，柱上，MS/MS模式，S/N >10,000:1（RMS）

5.质量分辨率: 正离子模式：>30000FWHM @ m/z 1972；负离子模式：>30000FWHM @ m/z1626。

6.质量准确度: <1ppm @ m/z 622

7. 质量稳定性: 24小时<+/-1ppm（室温18-28℃条件下）

8 .最小正负极性切换时间：1秒

9. 谱图采集速度：100 张谱图/秒

10. 离子源接口：离子源切换方便、快速，无需放空质谱真空系统即可更换 ESI、APCI或复合离子源。

11.质谱调谐和校正系统：可实现全自动质谱调谐和校正。

12.工作站软件：软件提供液相和质谱联用的全自动控制；可进行数据采集、数据处理、定量分析和定性分析；有建立数据库功能，谱库检索功能，自动校正和全自动分析功能，全自动定量软件。

13.数据采集模式：MS全扫描，MS/MS产物离子扫描，MRM

14.配置要求：

14.1 超高效液相色串联四级杆飞行时间质谱主机一台

14.2氮气发生器(含2年维保合同、3次整机全耗材更换服务)1台

14.3 C18快速色谱柱5根

14.4 C18保护柱9根

14.5 泵油3瓶

14.6 在线过滤器及滤膜4套

14.7 沉瓶器4个

14.8 玻璃毛细管4根

14.9 氮气吸附阱3个

14.10 1L流动相瓶6套

14.11 6KVA稳压延时电源1台

14.12 配套商务数据处理设备1台、13 MPP数据处理软件1套

15. 质保期三年，所有仪器在工作时间2小时内响应用户的服务请求，如需上门，48小时内进行上门服务。

- （五）三维X射线显微成像系统

用于研究各种样品在不同条件下内部的三维形貌，以及与基体的粘结程度和界面的形态，可以在不破坏样本的情况下清楚了解样品的内部结构，孔隙，夹杂等的分布，通过CT扫描得到高分辨三维图像，能对形成的三维立体图像沿任意旋转观察，可做任意位置和方向的虚拟断层剖、切面展示，并进行相应统计分析，主要技术参数如下：

1. X射线防护：安全连锁机构，剂量符合国标标准，防护罩外任何一点的剂量：≤1µSv/h

2. 标称分辨率（图像最小像素尺寸）：≤0.48 m。

3. 空间分辨率：≤5m

4. 焦斑尺寸：<5µm；

5. 提供数据采集软件

6. 提供基于高速GPU的三维断层扫描图像重构软件

7. 提供3D视图软件，三维面渲染和体渲染，可自动生成演示动画

8.可以放置在普通的实验台上，使用方便，占地空间小

9. 质保期三年。

- （六）电子顺磁共振波谱仪

主要用于新型污染物及其作用于生物样品后产生活性氧等自由基的研究，主要技术参数如下：

- 可检测到的绝对最小自旋数：≦5×109 spins/G线宽。

- 信噪比：S/N ≧ 600:1。

- 磁场噪声(短时间稳定性)：≦ 5 mG。

- 磁场稳定性(长时间稳定性)：≦10 mG。

- 微波工作频率：X波段 (8~10 GHz)。

- 内置微波频率计。

- 自动调谐程序和自动谐振腔匹配。

- 通过软件控制匹配螺钉调匹配、控制微波参数。

- 微波中调谐模图样的放大功能。

- 具有X波段高灵敏度谐振腔。

- 可检测有损耗和无损耗的样品。

- 能用于变温单元、可原位光照。

- 磁体最大磁场强度 ≧ 13000高斯。

- 电源功率：12 kW。

- 提供最新的常规和二维用于电子自旋共振实验的谱仪控制、数据采集及谱图处理全套软件。

- 自动调谐，EPR参数校正。

- 具有g值计算、各向同性模拟、各向异性模拟。

- 自旋拟合功能（带自旋捕获数据库）。

- 可进行无需标样的绝对自旋数计算（绝对定量）。

- 具备Q波段微波频率（约34-36GHz）。

- 配置要求：

21.1液氮变温控制系统(约100 - 600 K)

21.2样品管：外径4 mm/内径3 mm石英样品管（共100支），具体规格以设备所用为准；

21.3样品管：外径5 mm/内径4 mm石英样品管（共100支），具体规格以设备所用为准

21.4水冷却循环机

21.5四孔水溶液样品池

21.6紫外光照系统

21.7高性能图像工作站1套

21.8容量为50μl的玻璃毛细管（500支）

21.9质保期三年。

- （七）超高效液相色谱仪

用于环境样品中痕量未知污染物定性和定量分析，要求具有耐高压的输液泵系统，主要技术参数如下：

1、流速范围：0.01--5.00mL/min，以0.001mL为增量；

2、最大操作压力：≥9,500 psi；

3、进样体积范围：0.1 ~ 50.0 uL；

4、进样准确度： +/-0.2 uL；

5、进样精密度： ≤0.3% RSD；

6、交叉残留污染：≤ 0.002%咖啡因；

7、柱温范围：室温-15.0℃ ~ 65.0 ℃，0.1℃递增；

8、二极管阵列检测器：波长扫描范围：190～800nm；测量范围：0.0001～2.0000AUFS；单一光源：氘灯，不用钨灯；波长准确度：±1nm；

9、荧光检测器光源：150W 氙灯，连续弧光；波长范围：激发波长：200-890nm，发射波长：210—900nm；波长重现性：±0.25nm；波长准确度：±3nm；

10、配置清单

（1）高效液相色谱仪主机：1台（包括双流路四元梯度泵、自动进样器、柱温箱）；

（2）二极管阵列检测器：1台；

（3）荧光检测器：1台；

（4）色谱工作站软件：1套；

（5）软件操作工作站：1套；

（6）质保期三年

- （八）全自动氮吹仪

- 用于环境样品的浓缩。主要技术参数如下：

- 技术要求

  - 可配合水浴加热，提升溶剂的蒸发效率；

  - 氮吹针可轻松拆卸清洗，防止交叉污染；

  - 多适配管架：管架孔径、高度可调；

  - 样品处理量：可同时处理至少24个样品，不使用的氮吹口可封堵；

  - 常用样品管：兼容15mL或更大容积离心管/试管；

  - 梯度氮吹技术：浓缩过程中随着样品液位降低，仪器能按照设定方法自动加大气体流量，从而保持高效率的浓缩，节约时间；

  - 水浴温度范围：室温-100℃；

- 配置需求：

2.1  氮吹浓缩仪主机（带梯度氮吹功能）1台

2.2  15mL样品管架1套

2.3  50mL样品管架1套

2.4  漏电保护电源线 1条

2.5  备品备件各一套

2.6 质保期至少1年

- （九）紫外-可见分光光度计

可用于光谱分析，吸光度，浓度，生物分析以及动力学的测试。主要技术参数如下：

- 光学系统：带有微电脑电子元件的双光束测量紫外/可见分光光度计，计算机控制样品光束和参比光束同时检测，采用稳定的USB通讯插口；

- 光源：预校准氘灯和碘钨灯，软件控制光源自动切换，可选择切换位置；

- 波长范围：190-1100nm；

- 带宽：0.5-20nm，四挡以上可调；

- 杂散光：≦0.02 ﹪T；

- 波长精度：±0.1nm；

- 波长重复性 ±0.1nm；

- 光度计精度：±0.004A；

- 光度计重复性：±0.001A；

- 稳定性：0.0003A/h；

- 基线平直：±0.0005 A；

- 噪声水平：0.00006A；

- 检测器：稳定，长寿命，宽范围的固体检测器；

- 扫描速度：1-3000nm/min可调；

- 光度范围：±4A；

- 测光类型：吸光度（Abs），透射率（%），反射率，能量E1，能量E2；

- 软件操作系统：

- 基本功能：可外接PC，WINDOWS下操作，具有控制仪器、数据处理、自动制作报告的多重功能；

- 制作标准曲线求浓度大小，显示标准曲线的相关系数及方程式。

- 全波长扫描、多波长监测；

- 可以选配生命科学分析软件，进行蛋白质、核酸、酶活性以及热变形的分析，分析方法内置于软件中，直接得出结果；

- 工作温度：5-40℃，工作湿度：20-80％；

- 配置要求：主机以及操作软件 1套， 石英比色皿，石英材质，10mm、2mm、3mm、4mm光程各6个，短光程池架、长光程池架各1个，电脑不低于以下配置：I5CPU/4G DDR3 1066/1TB SATA2/DVD/win10 PRO/声卡/集成千兆网卡/集成显卡/抗菌防水键盘/23寸宽屏液晶显示器；

- 卖方提供至少一年的免费保修，服务要求应在4小时内响应；需要在现场进行维修的，应在3个工作日内到达仪器现场。

- （十）冷冻离心机

冷冻离心机主要用于样品固液分离。主要技术参数如下：

1、可调的加速和减速功能，保护样品

2、 最大容量：≥4 x 1000 mL

3、最大相对离心力：≥15000 x g

4、温控范围：-10 °C to 40 °C

5、自动转子识别功能，离心更安全

6、最高转速运行时噪音水平低≤65 db(A)

7、质保期至少1年

- （十一）超纯水（MQ）机

超纯水机，是采用预处理、反渗透技术、超纯化处理以及后级处理等方法，将水中的导电介质几乎完全去除，又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水处理设备。 主要技术参数如下：

- 该系统由纯水作进水，连续生产超纯水，产水水质：电阻率: 18.2 MΩ.cm@25℃（亚ppb级）；总有机碳（TOC）: ≤2ppb ；总有机碳值精度：0.1ppb；流速：逐滴至2L/min；微生物： ＜0.01cfu/ml；

- 纯化路径必须经过两种粒径树脂混合填充的纯化柱、172nm紫外灯（无汞设计）、合成活性炭及树脂混合填充的精纯化柱、电阻率检测器、TOC检测仪和终端过滤器；

- 内置独立集成式TOC检测仪，包含0.5ml石英样品池、ech20无汞紫外灯、钛电极、电磁阀及温度补偿单元，精度0.1ppb，检测范围: 0.5 – 999.9 ppb；

- 双柱纯化，可清除水中的离子和有机物纯化柱，配备性能检测报告；

- 系统内置同轴电导率仪，电阻池灵敏常数: 0.01cm-1，温度灵敏度0.1℃，符合ASTM D1125-95(2009)的要求；

- 主机一体化设计，所有用水操作均可在独立取水臂上执行；

- 取水手臂集成不小于5寸彩色触摸屏，内置流量计，触摸屏可设置定量取水功能和辅助定容取水功能。具备双功能取水调节轮具备供水流速调节和启停功能；

- 质保期至少1年，保修期内产品如有质量问题，提供免费维修及更换配件；

- 提供免费安装调试，并进行使用仪器的操作培训保证用户掌握仪器的基本操作技能，每年至少两次定期上门维护；

- 配置要求：超纯水主机1台、安装配件包1个、独立智能取水臂1个、连接组件1套、初纯化柱1个、精纯化柱1个、除菌终端过滤器1个。

- （十二）多功能酶标仪

进行对酶联免疫检测（EIA）吸附ELISA、NADH定量、蛋白相互作用分析。

1、技术参数

1.1 光源：石英卤素灯；

1.2 检测通路：单光路检测，两个参比通道（空白参比通道、背景参比通道）；

1.3 波长范围：需涵盖400~800nm；

1.4 滤光片：8位滤光片轮，标配三块滤光片：405、450、620nm；

1.5 准确性（405nm）：±1% (0-3Abs)，±2%（3-4Abs）；

1.6重复性：CV≤1.0%；

1.7分辨率：0.001Abs；

1.8 线性范围：0-3Abs；

1.9 适用板型：96孔板；

2、配置

酶标仪主机一台、滤光片三个：405nm，450nm，620nm、酶标板一套、质保期至少1年。

- （十三）真空冷冻干燥机

- 规格需求：多歧管型，可外接真空干燥瓶

- 配置需求

2.1 冻干面积：≥0.3㎡；搁板层数：≥3层；搁板温度范围：-40～70℃；搁板间距：70mm；电源电压：220V/50Hz；冷却方式：风冷；加热方式：硅油加热；压盖功能：手动压盖；

2.2 极限真空度：≤5Pa；

2.3 冷阱最低温度：≤-56℃；

2.4 真空泵与主机连接采用国际标准KF快速接头；

2.5 预冻干燥可在原位进行；

2.6干燥室温度误差≤1℃，干燥室采用高透光无色透明有机玻璃门；

2.7  配有充气阀，可充干燥惰性气体；

2.8 配有真空度设置，控制隔板加热，当真空度大于设定值时停止加热输出；

2.9配置真空泵换油时间提醒，配置油雾过滤器；

2.10质保期至少1年。

- （十四）超声波破碎仪

1、技术参数

1.1 频率：20-25KHz频率自动跟踪

1.2 功率：1000W（1%-99%）

1.3 破碎容量：0.5-600ml

1.4 标配变幅杆:6mm一根，可选配2mm、3mm、10mm、15mm变幅杆

1.5 占空比:0.1-99.9%

1.6 报警：超温（0-99℃）、过载、时间

1.7 定时：0-999min

1.8 中央微机集中控制，超声时间，功率任意设定

1.9样品温度检测显示、实际频率显示、频率微机跟踪、故障自动报警。

1.10  配置钛合金换能器，可持续长时间超声。

2、配置：主机一台，光照、自动升降隔音箱一台，钛合金换能器一个，6mm变幅杆一根（Φ6的处理范围：10-100ml），质保期至少1年。

- （十五）荧光分光光度计

荧光分光光度计广泛用于化学、药检、环保、石油化工、医疗卫生、食品营养等场合的微量痕量分析测定。主要技术参数如下：

- 光源：进口150W氙灯；

- 波长范围： 激发（EX）200nm ~ 800nm可调；发射（EM）200nm ~ 800nm可调；

- EX/EM光谱带宽（狭缝）：至少2nm/5nm/10nm/20nm可调；

- 波长准确性：±2nm；

- 波长重复性： ≤ 0.5nm ；

- 波长扫描速度：至少四档以上可调；

- 响应时间：可自动调节；

- 时间扫描：多档/连续可调节；

- 灵敏度（信噪比）：S/N>150（P-P）；

- 软件功能： 滤波：检索波峰；计算峰面积；样品定量分析；绘制标准曲线；根据标准曲线求被测样品浓度，图谱保存及调处；图谱窗口处理等；

- 提供至少一年的免费保修及更换配件；

- 配置：主机1台（包含光源、检测器等），荧光池1个，配套电脑、软件。

- （十六）平行浓缩仪

- 可用环境土壤、环境水等各种样品残留测定的前处理，实现多样品在真空负压的状态下进行快速且平行的溶剂浓缩，挥发的有机试剂可进行回收，主要技术参数如下：

- 样品在真空负压、加热和震荡的多重作用下，进行样品浓缩，无需外接气源；

- 批处理能力：同时多个带定容尾管/圆底试管同时进行浓缩，并可在浓缩尾管内直接定容；

- 配置需求

3.1  真空平行浓缩仪主机 1台

3.2  冷凝玻璃管套装 1套

3.3  真空隔膜泵套装 1套

3.4  低温冷却循环水机套装 1套

3.5  16位或更多位独立控压密封盖板(可带助力） 1套

3.6  带保温条的 16位或更多位样品架  1套

3.7  红外防蒸干模块  1套

3.8  260 mL或更大体积玻璃样品管(带0.5ml、1ml刻度，60mm*150mm）96个

3.9  样品架通用扰流板  3块

3.10  16位搁置架 5个

3.11 样品架、密封盖板堵头 各20个

3.12质保期至少1年

- （十七）离子色谱仪

适用于环境样品中阴阳离子的分析，主要技术参数如下：

  - 电导检测器、安培电化学检测器。

- 流速范围： 0.00-10.00 mL/min。

- 流速最大误差≤0.1%

- 流量精密度：≤0.1%

- 压力脉冲：小于系统压力的1.0%

- 柱交换量不小于220μeq/根。

- 无需外加硫酸进行轮流再生，保证硫酸根离子的测定准确性。再生液需要电解水产生H+来抑制淋洗液CO3- HCO3-，不需加强酸。

- 抑制器再生液通道和淋洗液通道相互独立。

- 配有阳离子交换膜。

- 电子元件类型：微处理器控制的数字信号输出模式，提供直流安培，积分安培，脉冲积分安培，循环伏安以及3D扫描五种检测方式。

- 自动进样器能够自动检测到样品盘中样品瓶的存在与否，上样速度：0.1-5.0 mL/min。

- 配置要求：离子色谱仪主机一套、 全自动进样器 1套、消耗品备品备件各1套

- 电脑、打印机各1套

- 质保期三年。

- （十八）微波消解仪

主要用于AAS、AFS、ICP、ICP-MS等仪器的快速样品消解处理。主要技术参数如下：

- 微波最大输出功率≥2000W，保证腔体内微波磁场均匀，确保实验样品消解的一致性；

- 腔体为316L不锈钢制造的工业级谐振腔，体积≥64L，喷涂多层特氟龙涂层，耐各种酸碱溶剂腐蚀及高温，炉腔5年质保；

- 安全门三维定向防爆机制设计，配备防爆可视窗，具有抗流槽结构，提供高强度防爆能力的同时防止腔内微波泄露；具备机械和电子双重门锁功能，非低于安全温度无法打开炉门，以保证使用安全；

- 炉腔内视频影像监控系统；

- 全罐控温，测温范围不小于0-350℃，测温精度±0.1℃；

- 全罐控压，可在压力过高时及时释放多余压力并继续保持消解罐密封状态；

- 实时异常监控系统，能够在任何一个反应罐出现异常时自动报警并切断微波；

- 防爆外罐，耐腐蚀、支持水洗易于清洁；

- 批次处理量≥40位；

- 配备液晶彩色触摸屏，可实时显示温度、步骤、时间、功率等实验状态。

- 操作系统应具备密码登录、历史数据不被修改、仪器运行日志追溯等功能。

- 仪器配置无线控制模块，通过电脑实现对于仪器的远程操控，无需值守可远程实时查看实验运行情况；

- 配备专用工具车，可升降、转移消解转子；

- 配置要求：主机（含软件操作系统和排风系统）1台；非接触式红外温度传感器2套；实时异常监控系统1套；全罐压力监控系统1套；无线模块1套；消解系统备品备件各1套；

- 质保期至少1年。

- （十九）台式高速离心机

高速离心机主要用于样品的固液分离，主要技术参数如下：

- 最高转速：≥18500 r/min

- 最大离心力：≥23800 xg

- 最大容量：≥2000mL

- 转速精度：±10 r/min

- 定时范围：1min~9999min59s/点动/连续

- 噪  声：≤60dB（A）

- 电  源：AC 220V 50HZ 10A

- 功   率：750W

- 转子参数：转子为角转子，容量为6*50ml；

- 最高转速：≥12000rpm

- 最大离心力：≥15970Xg

- 提供至少一年的免费保修。

- （二十）全自动固相萃取仪

- 用于环境样品中痕量有机物的萃取和净化，同时适合全氟化合物的富集分析，是气相、液相色谱或质谱仪器的样品前处理制备系统，能够很好的嵌入整个前处理流程，提高前处理的效率，主要技术参数如下：

- 可自动完成固相萃取的全过程（柱活化、上样、淋洗、吹干、洗脱、分步收集）。

- 配置需求：

2.1  大于等于6通道全自动固相萃取仪【适用全氟化合物】  1 台

2.2  6ml柱萃取套件 1套

2.3  36位或更多位样品和收集套件  1 套

2.4  40位或更多位大体积（大于1L）进样套件  1套

2.5  3ml柱萃取套件 1套

2.6  工具箱 1个

2.7  全氟化合物应用方法包（包括方法及配套耗材）1套

- 质保期3年。

- （二十一）高通量加压流体萃取仪

- 可用于环境样品中微量或痕量化合物的萃取。该技术的特点是使用溶剂少，萃取效率高，样品通量大，尤其适合复杂样品的大批量前处理，主要配置需求如下：

- 加压流体萃取仪 主机

- 34mL萃取池  24个

- 66ml萃取池 6个

- 上下密封圈 30对

- 滤膜 3000片

- 下金属滤片 12片

- 浓缩瓶（收集瓶）架 1个（需与平行浓缩仪配套）

- 200ml螺口瓶架 1个

- 200ml螺口瓶 30个

- 12位萃取池置放架 3个

- 质保期至少1年

- （二十二）全自动熔样机

用于玻璃熔片法制样。主要技术参数如下：

- 整机升温快、节能、运行稳定。控温精度：保温时±1℃。

- 对不同样品材质有良好的温度适用性，最后制得的样片均匀，满足XRF分析。

- 单次可同时熔融至少四个样片。

- 成型方式：自动倒模浇注成型。

- 自动控制系统：PID智能控制+PLC程序控制+7吋彩色液晶触摸屏操作系统

- 熔样工作方式：熔融摆动，可达到最佳均匀度和最佳排气泡效果。

- 设备安全保护功能，如断偶、断棒保护、过热保护、运动限位保护等，可达到设备长期稳定的运行。

- 加热方式：硅碳棒加热

- 配置要求：全自动熔样机一台、铂黄坩埚：12个、无水四硼酸锂2瓶、无水混合熔剂2瓶、坩埚专用镊子2把、坩埚耐高温垫板2个、备品备件各一套。

- 质保期至少1年。

- （二十三）普通冰箱

- 制冷方式：风冷

- 控温方式：电脑控温

- 冷藏温度：≤2℃

- 冷冻温度：≤-20℃

- 总容总容积(L)：200以上

- 箱门结构：三门

- 配置：主机一台、冷藏搁物架2个、冷冻抽屉2个、变温抽屉1个